CONVERSOR TÉRMICO DE MULTIUNIONES DE PELÍCULAS DELGADAS SOBRE UN CHIP DE CUARZO PARA ALTAS FRECUENCIAS

L. Scarioni (1), M. Klonz (2)

(1) Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Física, Valencia, Venezuela. lscarion@uc.edu.ve

(2) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany. Manfred.Klonz@ptb.de

Resumen:

Un nuevo conversor térmico de multiuniones de películas delgadas sobre una membrana y un chip de cuarzo, ha sido desarrollado como patrón para la medición de diferencias ac-dc transfer en el rango de 
100 kHz a 100 MHz. La ventana con la membrana para el conversor térmico fue anisotropicamente grabada en el chip de cristal de cuarzo y la estructura bifilar del calefactor y los termoelementos fueron fabricados utilizando procedimientos fotolitograficos. Los conversores térmicos fabricados muestran una diferencia ac-dc transfer por debajo de 5 V/V en el rango de frecuencia de 100 kHz a 1 MHz, para resistencias del calefactor de 1 kΩ. Ésta es una reducción de más de un orden de magnitud de la diferencia ac-dc transfer en comparación con el conversor térmico fabricado sobre una membrana de Si3N4/SiO2/Si3N4 y chip de silicio. Este nuevo conversor térmico sobre membrana y sustrato de cuarzo permite disminuir la incertidumbre estándar a 1 V/V en el rango de frecuencia de 100 kHz a 500 kHz y a 2 V/V para 700 kHz a 1 MHz. Los valores calculados de las incertidumbres fueron validadas con las mediciones de la diferencia transfer entre dos PMJTCs con resistencias del calefactor de 350 Ω y 700 Ω para frecuencias desde 100 kHz a 100 MHz.