CALIBRACIÓN DE HIGRÓMETROS PARA MADERA,

MÉTODOS Y TRAZABILIDAD

Silvia Medrano, Víctor Aranda y Norma Velasco

MetAs & Metrólogos Asociados

Calle: Jalisco # 313, Colonia: Centro, 49 000, Cd. Guzmán, Jalisco, México

(341) 413 6123 & 413 1691 con tres líneas. metas@metas.com.mx

Resumen: Los higrómetros para madera miden el contenido de humedad dentro de la madera, la cual esta en equilibrio con la humedad ambiental. Se describen los higrómetros para madera de tipo: contacto o resistivo; en base a la medición de conductividad eléctrica y de tipo no-contacto o capacitivos; en base a la medición de constante dieléctrica. Estos instrumentos se utilizan para la medición de humedad en equilibrio en el alcance de 6 al 30 %H2O, en diferentes tipos de madera y materiales fabricados en base a madera. Se describe la calibración de estos higrómetros en base al método de puntos fijos, con muestras de madera en equilibrio con la humedad del aire mantenida en higróstatos de sales saturadas. Se describe la trazabilidad del contenido de humedad en equilibrio en madera (%H2O) mediante la determinación de la humedad relativa del aire (%HR) y el conocimiento de constantes físicas.