CARACTERIZACIÓN DE UNA BOBINA DE FIBRA ÓPTICA PARA SER UTILIZADA COMO PATRÓN DE REFERENCIA EN LA CALIBRACIÓN DE OTDRs EN LA ESCALA DE LONGITUD A 1550 nm

J. C. Bermúdez, M. A. López, W. Schmid

Centro Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a los Cués, El Marqués, Qro.

Tel (442) 2110500 ext. 3338, Fax (442) 2110553,

jbermude@cenam.mx , marco.lopez@ptb.de , wschmid@cenam.mx

Resumen: Se presenta la caracterización de una bobina de fibra óptica para ser utilizada como patrón de referencia en la calibración de Reflectómetros Ópticos en el Dominio del Tiempo (OTDR) en la escala de distancia. El método empleado fue la medición del corrimiento de fase de una señal óptica modulada que viaja a través de la fibra. Las mediciones se realizaron con un analizador de redes y una fuente láser sintonizable en la ventana de 1550 nm alcanzándose una incertidumbre de medición de 0,034 m con un nivel de confianza del 95% .

actualmente en Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Alemania