Desarrollo de un dilatómetro horizontal

para bloques patrón

Héctor A. Castillo M., Marcos Mendoza R.

Centro Nacional de Metrología.

Km. 4,5 carretera a los Cues, El Marqués, 76241, Querétaro México.

(52 442) 2-11-05-00 ext. 3281, 3301, hcastill@cenam.mx, mmendoza@cenam.mx.

Resumen: Se ha desarrollado un sistema original para la medición del coeficiente de expansión térmica lineal (CLET) de bloques patrón plano paralelos. El instrumento realiza la medición en forma automática a partir de la medición del desplazamiento de las caras paralelas del bloque, el cual es colocado en forma horizontal. Dicha medición se realiza usando un interferómetro láser y sensores de temperatura colocados en el cuerpo del  bloque, el cual cambia su temperatura por medio de un arreglo de calentadores eléctricos. El control de la estabilidad de la temperatura, la medición interferométrica, la medición de temperatura y el control del instrumento lo realiza una PC con secuencias  preprogramadas de tal manera que la medición se lleva a cabo en forma automática e independiente del operador. La incertidumbre alcanzada se estima menor de 3 x 10 –7 K-1 para bloques de 100 mm.

Se discuten los resultados obtenidos para bloques cortos, la optimización del tiempo de medición con respecto a otros métodos, la estabilidad térmica y mecánica, así como la capacidad de medición de objetos con forma diferente a la de bloques patrón.