RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SITIO DE CALIBRACIÓN DE ANTENAS DEL CENAM (CALTS-CENAM)

Victoria Molina L., Israel García R.

Laboratorios de Campos Electromagnéticos y de Antenas, Centro Nacional de Metrología,

km 4.5 carr.a los Cués, El Marqués, Qro.

Tel: 01 442 2110500, Fax: 01 442 2110548, E-mail: vmolina@cenam.mx

Resumen. El sitio de calibración de antenas del CENAM (CALTS-CENAM) está siendo caracterizado para ser empleado como un sitio de referencia nacional, para lo cual es preciso medir la atenuación de sitio normalizada (ASN), parámetro que a su vez depende, en cierta medida de la conductividad eléctrica del plano de tierra.  En este artículo se describe el problema de medición que representó medir la resistividad eléctrica a una muestra de 1800 m2 con 3,6 mm de espesor empleando la técnica de van der Pauw.  En nuestro conocimiento, no existe alguna otra referencia que trate sobre la medición de resistividad eléctrica en muestras de tan grandes dimensiones, y ésta es la principal aportación del trabajo realizado.