VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE VOLUMEN EN LAS PIPETAS DE PISTÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA PUNTA DESECHABLE Y LA HUMEDAD DEL AMBIENTE

Sonia Trujillo Juárez, Alicia Imelda Morales Estrada

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Apdo. Postal 1-100 Centro. Querétaro, Qro. MEXICO

Tel (442) 211-05-00 fax 211-05-68

strujill@cenam.mx, amorales@cenam.mx;

Resumen: Controlando todos los factores descritos por la norma ISO 8655-6 (2002), Piston-operated volumetric apparatus –Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error 1 se realizan mediciones con pipetas de pistón variando el uso de la punta de plástico desechable y realizando las mediciones en un ambiente de humedad relativa por abajo del 50% para cuantificar su efecto en el volumen entregado por la pipeta y su contribución en la incertidumbre de medición. Se presentan datos de mediciones efectuadas con puntas desechables nuevas, reutilizadas, pre-enjuagadas y sin enjuagar y se comparan los resultados obtenidos con los que se esperaría obtener, de acuerdo a la norma referida previamente.