MODELACIÓN NUMÉRICA DE LAS VARIABLES TEMPERATURA Y PRESIÓN EN EL PATRÓN NACIONAL DE FLUJO DE GAS, PARA DETERMINAR LOS GRADIENTES GENERADOS DURANTE LA MEDICIÓN

Juan José Mercado Pérez

Centro Nacional de Metrología

Dirección de Metrología Mecánica, División de Flujo y Volumen

01 44 22 11 05 01 al 04, ext. 3814,  jmercado@cenam.mx

Resumen: Los patrones nacionales tipo campana para medición de flujo de gas cuentan con un elemento sensitivo de temperatura en el interior de la campana, cuya ubicación viene preestablecida por el fabricante, desconociendo si la temperatura puntual indicada por el sistema de medición es la representativa del mensurando, teniendo como principal desventaja el desconocimiento de los gradientes térmicos generados durante una medición. Un problema similar ocurre con el elemento sensitivo de presión. En este trabajo se deduce el modelo físico que simula el fenómeno, se encuentra el modelo matemático del cual se demuestra la existencia y unicidad de solución; y finalmente se obtiene el modelo discreto y se resuelve mediante el método de elemento finito. Se emplea el software ANSYS para simular numéricamente el fenómeno y los valores se comparan con los obtenidos mediante experimentación.