MÉTODO DE COHERENCIA DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN APLICADO EN EL LABORATORIO DE RESISTENCIA DE PLATINO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, MÉXICO

David Licea Panduro y Edgar Méndez Lango
Termometría, CENAM

Carretera a Los Cués km 4,5. El Marqués, Qro. C.P. 76241

Tel. (442) 211 05 00 ext. 3412, 3410 Fax 211 0548

e-mail: dlicea@cenam.mx,  emendez@cenam.mx

Resumen: Una de las tareas del laboratorio de Resistencia de Platino es la diseminación de la Escala Internacional de Temperatura (EIT-90) en el intervalo de –190 °C a 962 °C que comprende 9 puntos fijos de definición. La  diseminación se realiza mediante la calibración de Termómetros de Resistencia de Platino (TRP). Para asegurar que las calibraciones se realicen dentro de las incertidumbres declaradas se tienen varios métodos entre los cuales está el uso de TRP de verificación en cada punto fijo y el análisis de coherencia. Se describe el método análisis de coherencia, se presentan resultados de aplicación en la calibración de TRP, se discuten las ventajas de su aplicación y se propone un esquema para su aplicación en calibraciones por comparación.